## Feuil1
2. Courbes des températures
Vérification d'homogénéité en température d'une enceinte thermique
1. Conditions de mesure
1.1 Identification de l'enceinte à cartographier
Désignation: |  |  | Marque:
N° Inventaire: |  |  | N° Série:
Date de la vérification: | 2023-12-11 |  | Modèle:
Heure de la vérification: | 17:36 |  | Intervenant: | XXXX
1.2 Objet de la caractérisation
Température cible: | 18 | °C
EMT: | 2 | °C
Réglage: | 18 | °C
3. Incertitudes
1.3 Sondes de mesures |  |  |  |  | Sondes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Chaine de mesure utilisée: | CHU OTR4 | Date de l'étalonnage: |  | 2019-06-18 | Moyenne | 17.9059 | 16.9449 | 17.5374 | 18.1685 | 18.4123 | 17.2075 | 17.7194 | 17.901 | 17.032 | 18.5505 | 17.1937 | 17.8213 | 17.8958 | 17.3544 | 17.9086
Référence chaine d'étalonnage: | Spy RF Référence 09883 NS A82765 + PT100 00968 NS JU145300053 |  |  |  | Minimum | 17.63 | 16.88 | 17.44 | 17.75 | 18.13 | 16.63 | 17.5 | 17.75 | 16.94 | 18.19 | 17.06 | 17.63 | 17.63 | 17 | 17.31
N° du certificat d'étalonnage: | E18LM2664 |  |  |  | Maximum | 18.44 | 18.38 | 18.38 | 18.63 | 18.69 | 18.38 | 17.81 | 18.06 | 17.06 | 18.88 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.38
Erreurs de justesse et incertitudes des sondes de la chaine de mesure à la température cible |  |  |  |  | Stabilité | 0.81 | 1.5 | 0.94 | 0.88 | 0.56 | 1.75 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.69 | 0.19 | 0.31 | 0.43 | 0.75 | 2.07
° C | E | U |  |  | Ecart-type | 0.26172 | 0.079152 | 0.054883 | 0.27943 | 0.14826 | 0.35892 | 0.062537 | 0.098216 | 0.033424 | 0.19422 | 0.028071 | 0.099737 | 0.12962 | 0.19999 | 0.6861
1 | -0.24 | 0.09 |  |  | u sondes | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
2 | 0.25 | 0.09 |  |  | U mesure | 0.53113 | 0.1821 | 0.14195 | 0.56606 | 0.30987 | 0.72345 | 0.15409 | 0.21607 | 0.11211 | 0.39872 | 0.10608 | 0.21884 | 0.27441 | 0.40997 | 1.3752
3 | 0.18 | 0.09 |  |  | Moyenne-U | 17.3747 | 16.7628 | 17.3955 | 17.6024 | 18.1025 | 16.4841 | 17.5653 | 17.685 | 16.9199 | 18.1517 | 17.0876 | 17.6024 | 17.6214 | 16.9444 | 16.5334
4 | 0.02 | 0.09 |  |  | Moyenne+U | 18.437 | 17.127 | 17.6794 | 18.7346 | 18.7222 | 17.931 | 17.8735 | 18.1171 | 17.1441 | 18.9492 | 17.2997 | 18.0401 | 18.1702 | 17.7643 | 19.2837
5 | 0.01 | 0.09
6 | -0.09 | 0.09 |  |  | 4. Conformités
7 | 0.31 | 0.09 |  |  | Sondes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
8 | 0.13 | 0.09 |  |  | EMT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9 | 0.31 | 0.09 |  |  | Tol sup | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
10 | 0.31 | 0.09 |  |  | Tol inf | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
11 | -0.21 | 0.09 |  |  | Conformité | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI
12 | 0.2 | 0.09
13 | -0.28 | 0.09
14 | -0.04 | 0.09
15 | -0.25 | 0.09
Ambiant | 0.49 | 0.09
1.4 Conditions de réalisation
Température ambiante corrigée: | 18.57 | °C +/- | 0.09 | °C
Placement des sondes | Pièce
[5 empty] | Stabilité: | 1: 2.07; 2: °C; 3: Homogénéité:; 5: 2.7996; 6: °C; 7: Ecart cible:; 9: -0.29646; 10: °C
[12 empty] | Ecart consigne: |  | -0.29646 | °C
[5 empty] | Décision de conformité: | 2: CONFORME
[5 empty] | Par: | 3: Date:; 6: Signature:

## Feuil2
Relevés de PLXDAQ: 150 mesures en régime établi avec un intervalle d'une minute
Date | Heure | 1 (°C) | 2 (°C) | 3 (°C) | 4 (°C) | 5 (°C) | 6 (°C) | 7 (°C) | 8 (°C) | 9 (°C) | 10(°C) | 11(°C) | 12(°C) | 13(°C) | 14(°C) | 15(°C)
2023-12-11 | 17:36 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 18.38 | 17.81 | 18.06 | 17 | 18.88 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.38
2023-12-11 | 17:37 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.75 | 17.75 | 18.06 | 17 | 18.81 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.38
2023-12-11 | 17:37 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.63 | 18.69 | 17.69 | 17.75 | 18.06 | 17.06 | 18.81 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.38
2023-12-11 | 17:37 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18.06 | 17 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:37 | 18.44 | 16.94 | 17.5 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18.06 | 17.06 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.31
2023-12-11 | 17:37 | 18.44 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18.06 | 17.06 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.38
2023-12-11 | 17:37 | 18.44 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18.06 | 17 | 18.88 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:38 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.81 | 18.06 | 17 | 18.88 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:38 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.81 | 18.06 | 17 | 18.81 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.38
2023-12-11 | 17:38 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.81 | 18.06 | 17.06 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.38
2023-12-11 | 17:38 | 18.44 | 16.94 | 17.5 | 18.63 | 18.63 | 17.63 | 17.81 | 18.06 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.38
2023-12-11 | 17:38 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.38
2023-12-11 | 17:38 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.69 | 17.81 | 18 | 17 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:38 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:39 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.69 | 17.69 | 17.75 | 18.06 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:39 | 18.44 | 16.88 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.31
2023-12-11 | 17:39 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.63 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:39 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:39 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18.06 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:39 | 18.44 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.75 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:40 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.63 | 17.69 | 18 | 17 | 18.75 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:40 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.75 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:40 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:40 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:40 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.5 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:40 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.5 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:41 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:41 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:41 | 18.44 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:41 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:41 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.56 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:41 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.63 | 17.69 | 17.81 | 18 | 17 | 18.88 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:41 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.63 | 17.69 | 17.81 | 18 | 17 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:42 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:42 | 18.44 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.88 | 17.25 | 17.88 | 18.06 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:42 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.88 | 18.06 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:42 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.63 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:42 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:42 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:43 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:43 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:43 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.88 | 17.25 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:43 | 18.38 | 16.88 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:43 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17 | 18.88 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:43 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:43 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.69 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:44 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.31
2023-12-11 | 17:44 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.88 | 17.19 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:44 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.25 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:44 | 18.38 | 16.88 | 17.56 | 18.56 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:44 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.56 | 17.63 | 17.81 | 18 | 17 | 18.75 | 17.25 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:44 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.56 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.75 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:45 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.63 | 17.81 | 18 | 17.06 | 18.81 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.75 | 19.19
2023-12-11 | 17:45 | 18.31 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:45 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.5 | 18.63 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:45 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.63 | 17.81 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:45 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.5 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:45 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:46 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.44 | 18.56 | 17.63 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.69 | 19.25
2023-12-11 | 17:46 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.56 | 17.75 | 18 | 17 | 18.81 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:46 | 18.38 | 16.88 | 17.5 | 18.5 | 18.56 | 17.56 | 17.75 | 18 | 17 | 18.75 | 17.25 | 17.94 | 18 | 17.75 | 19.25
2023-12-11 | 17:46 | 18.38 | 16.94 | 17.5 | 18.44 | 18.56 | 17.56 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.75 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.69 | 19.19
2023-12-11 | 17:46 | 18.38 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.56 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.75 | 17.25 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19.13
2023-12-11 | 17:46 | 18.31 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.56 | 17.81 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.94 | 18 | 17.69 | 19
2023-12-11 | 17:46 | 18.31 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.56 | 17.81 | 18 | 17 | 18.69 | 17.25 | 17.94 | 18.06 | 17.69 | 18.94
2023-12-11 | 17:47 | 18.25 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 18.81
2023-12-11 | 17:47 | 18.25 | 16.88 | 17.5 | 18.44 | 18.56 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.69 | 18.75
2023-12-11 | 17:47 | 18.25 | 16.94 | 17.56 | 18.5 | 18.56 | 17.56 | 17.69 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.69 | 18.69
2023-12-11 | 17:47 | 18.19 | 16.94 | 17.5 | 18.44 | 18.63 | 17.56 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.63 | 18.63
2023-12-11 | 17:47 | 18.19 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.63 | 18.5
2023-12-11 | 17:47 | 18.19 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.5 | 17.69 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.56 | 18.5
2023-12-11 | 17:48 | 18.19 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.56 | 18.44
2023-12-11 | 17:48 | 18.13 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.56 | 18.31
2023-12-11 | 17:48 | 18.13 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.56 | 18.31
2023-12-11 | 17:48 | 18.13 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.5 | 18.25
2023-12-11 | 17:48 | 18.06 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.5 | 18.25
2023-12-11 | 17:48 | 18.06 | 17 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.5 | 18.19
2023-12-11 | 17:48 | 18.06 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.56 | 17.44 | 17.81 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.5 | 18.19
2023-12-11 | 17:49 | 18.06 | 16.94 | 17.5 | 18.5 | 18.56 | 17.44 | 17.81 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.5 | 18.06
2023-12-11 | 17:49 | 18.06 | 16.94 | 17.5 | 18.44 | 18.56 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.44 | 18.06
2023-12-11 | 17:49 | 18 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 18 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.44 | 18
2023-12-11 | 17:49 | 18.06 | 16.94 | 17.5 | 18.44 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.44 | 17.94
2023-12-11 | 17:49 | 18.06 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.94 | 18 | 17.44 | 17.94
2023-12-11 | 17:49 | 18 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.44 | 17.94
2023-12-11 | 17:50 | 18 | 16.94 | 17.5 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.44 | 17.94
2023-12-11 | 17:50 | 18 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 18 | 17 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.44 | 17.88
2023-12-11 | 17:50 | 18 | 16.94 | 17.56 | 18.44 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.88
2023-12-11 | 17:50 | 18 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.81
2023-12-11 | 17:50 | 18 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.81
2023-12-11 | 17:50 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.56 | 17.44 | 17.69 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.81
2023-12-11 | 17:50 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.56 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.75
2023-12-11 | 17:51 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.69 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.75
2023-12-11 | 17:51 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.75
2023-12-11 | 17:51 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.75
2023-12-11 | 17:51 | 17.94 | 16.94 | 17.5 | 18.38 | 18.56 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.75 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.69
2023-12-11 | 17:51 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.56 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.69
2023-12-11 | 17:51 | 17.94 | 16.94 | 17.5 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.69
2023-12-11 | 17:52 | 17.94 | 16.94 | 17.5 | 18.38 | 18.56 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.69
2023-12-11 | 17:52 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.75 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.69
2023-12-11 | 17:52 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.69
2023-12-11 | 17:52 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.75 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.63
2023-12-11 | 17:52 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.69
2023-12-11 | 17:52 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.56 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.63
2023-12-11 | 17:53 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.81 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.38 | 17.63
2023-12-11 | 17:53 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.38 | 17.63
2023-12-11 | 17:53 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.81 | 18 | 17.38 | 17.63
2023-12-11 | 17:53 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.38 | 18.56 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.75 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.63
2023-12-11 | 17:53 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.63
2023-12-11 | 17:53 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.63
2023-12-11 | 17:56 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.63
2023-12-11 | 17:57 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:57 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:57 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:57 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:57 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 17:57 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:58 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.69 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:58 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 17:58 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.13 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:58 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:58 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.44 | 17.44 | 17.69 | 17.94 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 17:58 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.5
2023-12-11 | 17:58 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:59 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.69 | 17.19 | 17.81 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:59 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 17:59 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 17:59 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.44 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 17:59 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 17:59 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.44 | 17.5 | 17.69 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.81 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:00 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.31 | 17.5
2023-12-11 | 18:00 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:00 | 17.81 | 17 | 17.56 | 18.25 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:00 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:00 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:00 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.56 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:00 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.56 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:01 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.56 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:01 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 17.94 | 17 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:01 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.38 | 17.69 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:01 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.5 | 17.38 | 17.69 | 17.94 | 17.06 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:01 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.13 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:01 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.13 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:02 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:02 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:02 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:02 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:02 | 17.94 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:02 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.63
2023-12-11 | 18:03 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.5 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:03 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.5 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:03 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.44 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:03 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.5 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:03 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.5 | 17.5 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:03 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.5 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:03 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.5 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:04 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.81 | 17.94 | 17.13 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:04 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.5 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:04 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.81 | 18 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:04 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.44 | 17.44 | 17.81 | 18 | 17.13 | 18.69 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:04 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.69 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:04 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.5 | 17.38 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:05 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.44 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:05 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.5 | 17.38 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:05 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.44 | 17.38 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:05 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.38 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:05 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:05 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.44 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:06 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.25 | 17.94 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:06 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:06 | 17.88 | 16.94 | 17.56 | 18.31 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.63 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:06 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.56 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:06 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 18 | 17.06 | 18.63 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:06 | 17.88 | 16.94 | 17.5 | 18.31 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:06 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.38 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:07 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.44 | 17.38 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.56 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:07 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.25 | 18.44 | 17.31 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:07 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.31 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:07 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.31 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:07 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.25 | 18.44 | 17.25 | 17.81 | 17.88 | 17.06 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:07 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.19 | 18.44 | 17.25 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.56 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:08 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.19 | 18.44 | 17.25 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.5 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:08 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.19 | 18.44 | 17.25 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:08 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.19 | 18.44 | 17.25 | 17.81 | 17.94 | 17.06 | 18.5 | 17.25 | 17.88 | 18 | 17.31 | 17.5
2023-12-11 | 18:08 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.19 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.56 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:08 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.13 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:08 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.13 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 18 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:08 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.13 | 18.44 | 17.13 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:09 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.13 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:09 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.13 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:09 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.13 | 18.44 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:09 | 17.81 | 17 | 17.56 | 18.13 | 18.44 | 17.13 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.5 | 17.25 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:09 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.06 | 18.44 | 17.13 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.56
2023-12-11 | 18:09 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.06 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:10 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.13 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.31 | 17.5
2023-12-11 | 18:10 | 17.81 | 17 | 17.56 | 18.13 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:10 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.06 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:10 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.13 | 18.44 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.13 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:10 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.06 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:10 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.06 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:10 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18.06 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.94 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:11 | 17.75 | 17 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.94 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:11 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.13 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:11 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.94 | 17 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.94 | 17.31 | 17.5
2023-12-11 | 18:11 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:11 | 17.81 | 17 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.88 | 17 | 18.5 | 17.19 | 17.88 | 17.88 | 17.31 | 17.5
2023-12-11 | 18:11 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 18.06 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:12 | 17.81 | 17 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.88 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:12 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.69 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:12 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:12 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.5 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:12 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17.06 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:12 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:13 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:13 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.75 | 17.88 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:13 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.69 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:13 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.69 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:13 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.69 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:13 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:13 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.38 | 17 | 17.75 | 17.88 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:14 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.38 | 17 | 17.75 | 17.81 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:14 | 17.81 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.94 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:14 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 18 | 18.31 | 16.94 | 17.69 | 17.88 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:14 | 17.81 | 16.94 | 17.5 | 17.94 | 18.38 | 16.94 | 17.75 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:14 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.38 | 16.94 | 17.75 | 17.88 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:14 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.94 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:15 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.94 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:15 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.38 | 16.88 | 17.75 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.88 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:15 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:15 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:15 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.19 | 17.56
2023-12-11 | 18:15 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.13 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:16 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 17.94 | 18.31 | 16.94 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.19 | 17.56
2023-12-11 | 18:16 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.38 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:16 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:16 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:16 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.81 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:16 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:16 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:17 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:17 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.63 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:17 | 17.69 | 17 | 17.5 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:17 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 17.94 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:17 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.75 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:17 | 17.69 | 17 | 17.5 | 17.94 | 18.31 | 16.81 | 17.63 | 17.81 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:18 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.25 | 16.88 | 17.69 | 17.88 | 17 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:18 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.94 | 18.31 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:18 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:18 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:18 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.13 | 17.69 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:18 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.13 | 17.75 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:18 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.13 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:19 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:19 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.69 | 17.81 | 17.25 | 17.56
2023-12-11 | 18:19 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.69 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:19 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:19 | 17.75 | 17 | 17.56 | 17.88 | 18.31 | 16.88 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:19 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.75 | 17.88 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:20 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.88 | 17.75 | 17.81 | 17.06 | 18.44 | 17.19 | 17.75 | 17.81 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:20 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:20 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.75 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:20 | 17.69 | 17 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:20 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:20 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:20 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:21 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:21 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:21 | 17.75 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:21 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.38 | 17.19 | 17.75 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:21 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:21 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.13 | 17.5
2023-12-11 | 18:22 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17 | 17.31
2023-12-11 | 18:22 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.06 | 17.69 | 17.75 | 17 | 17.38
2023-12-11 | 18:22 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 17.38
2023-12-11 | 18:22 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.75 | 17.13 | 17.44
2023-12-11 | 18:22 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:22 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.75 | 17.81 | 17.06 | 18.38 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:23 | 17.69 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.19 | 16.81 | 17.75 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.13 | 17.44
2023-12-11 | 18:23 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.19 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:23 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:23 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:23 | 17.75 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:23 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:23 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:24 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:24 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.25 | 16.81 | 17.69 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:24 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.88 | 18.19 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:24 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.81 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:24 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:24 | 17.63 | 16.88 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.81 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.13 | 17.5
2023-12-11 | 18:25 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:25 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.81 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:25 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.81 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:25 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:25 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:25 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.25 | 16.75 | 17.69 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:25 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.25 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:26 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:26 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:26 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.25 | 16.69 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:26 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.25 | 16.69 | 17.63 | 17.75 | 17.06 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:26 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.25 | 16.75 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:26 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.63 | 17.75 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:27 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:27 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:27 | 17.69 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:27 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.81 | 16.94 | 18.31 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:27 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:27 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:28 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:28 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:28 | 17.63 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:28 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:28 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:28 | 17.63 | 16.88 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:28 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.13 | 16.69 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:29 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.13 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:29 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:29 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:29 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.63 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:29 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.75 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:29 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:30 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:30 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.63 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:30 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:30 | 17.63 | 16.94 | 17.56 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.31 | 17.13 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:30 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.25 | 17.5
2023-12-11 | 18:30 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.13 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:30 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.5 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:31 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:31 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.69 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:31 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:31 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:31 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.13 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:31 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 16.94 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.13 | 17.5
2023-12-11 | 18:32 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.13 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:32 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:32 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.81 | 18.19 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:32 | 17.63 | 16.94 | 17.44 | 17.75 | 18.13 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.19 | 17.13 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:32 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.19 | 16.63 | 17.56 | 17.75 | 17 | 18.25 | 17.13 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44
2023-12-11 | 18:32 | 17.63 | 16.94 | 17.5 | 17.75 | 18.13 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 16.94 | 18.25 | 17.13 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.5
2023-12-11 | 18:33 | 17.63 | 16.94 | 17.44 | 17.81 | 18.19 | 16.69 | 17.56 | 17.75 | 16.94 | 18.25 | 17.19 | 17.63 | 17.69 | 17.19 | 17.44